Příloha č. 2

Technická specifikace plnění

pro veřejnou zakázku „VR17: Proctor Compactor – laboratorní zařízení“

Proctor polní – ruční pěch (ČSN EN 13 286-2):

- pěch pro SP:	průměr 50 mm

výška pádu 305 mm

hmotnost 2,5 kg včetně, s korozivzdorným vodicím pouzdrem

- pěch pro MP:	průměr 50 mm

výška pádu 457 mm

hmotnost 4,5 kg včetně, s korozivzdorným vodicím pouzdrem

CBR/IBI – laboratorní a polní zkouška (ČSN EN 13286-47) s el. pohonem a snímací a vyhodnocovací jednotkou a s variantním upevněním k protizátěží:

- zařízení pro zkoušku CBR laboratorní kompletní, varianta úpravy s elektronickým snímáním síly a rychlosti a velikosti stlačení, s vyhodnocovací jednotkou s pamětí a tiskárnou v kufříkovém setu

- souprava pro přestavbu laboratorní verze na terénní

- speciální držák s neodynovými magnety

- motorizovaný pohon s DC motorem 24 V / 100 W

- univerzální zdroj 230 V AC/12 V DC (12V DC a 230 V AC)

- spínaný zdroj 12 VDC (24 V / 4 A)

- kalibrace snímače síly a stlačení

Zařízení pro zkoušku MCV (ČSN EN 13286-46):

- forma:			průměr 100 mm

výška min. 200 mm

- pěch: 			průměr 97 mm

hmotnost 7 kg

- podstava: 		hmotnost min. 31 kg

- výška pádu: 		250 mm

- celková hmotnost: 	cca 60 kg

- vybavení: 		automatické počitadlo počtu pádů

Vibrační zhutňovací kladivo (ČSN EN 13 286-4)

- stojan s podstavou a rámem pro kladivo: 	antikorozní úprava

hmotnost cca 45 kg

- pěch: 						průměr 145 mm

- dřík pěchu: 					délka 300 mm

- pohon: 					el., 230 V/IF 50/60 Hz, cca. 750 W

- rozměry 					105x430x270 mm

- hmotnost 					7 kg

- Je třeba dodržet požadavky uvedených norem (např. rozměry s tolerancemi).